XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前    言	I

引言	II

1 范围	1

2 术语和定义	1

3 符号	1

4 原理	1

5设备组成	1

6环境要求	2

7 测量	2

8系统验证和校准	3

9测试报告                                                                            	2

附　录　A多重光散射理论（MLS）和测量原理	4

附　录　B不稳定性处理示例	4

参考文献	6

前    言

- 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

- 本标准由全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会（SAC/TC168）提出并归口。

- 本标准起草单位：

- 本标准主要起草人：

引言

分散体系是将一种或一种以上的物质分散到另一种物质中形成的混合体系，包括液液分散的乳化液、固液分散的悬浮液和气液分散的泡沫。分散体系具有独特的物理和化学性质，被广泛应用在石油、化工、食品、制药、陶瓷、涂料、颜料、电池、疫苗等几乎所有工业领域。分散体系属于热动力学不稳定体系，作为分散相的颗粒（液体颗粒、固体颗粒或气泡）分散到连续相中后，颗粒和连续相之间，或颗粒和颗粒之间，都会存在弱的物理相互作用或强的电荷吸引力作用，从而形成絮凝或聚并; 而分散体系中由于不同物质的比重不同，受重力影响，长时间放置，会有颗粒的沉淀或上浮。这些不稳定现象会给产品最终的品质造成重大影响，影响产品存放时间。因此，在实际存储条件下，用最短时间，快速判定分散体系长期稳定性状况十分重要。

生产工艺不同和存储条件的不同，分散体系中颗粒的絮凝程度以及颗粒沉淀/上浮状态都不同。通常的颗粒粒度分析方法都需要对分散体系进行极度的稀释后才可以测量。测量过程中的流动、过滤和超声，都会破坏分散体系状体，打破絮凝的颗粒。无法反应自然存储状态下颗粒的稳定性状态（即颗粒沉淀/上浮，絮凝/聚并的程度）。因此，目前急需要一种测量手段，可以在样品真实存储状态下，测量分散体系颗粒沉淀/上浮的程度和颗粒粒径的变化程度，以表征分散体系稳定性状态。

目前，有很多技术用于测量微米到纳米尺度的颗粒粒径和粒度分布。如动态光散射(DLS)(ISO TS22412), 粒子跟踪分析的静态光散射 (PTA)(ISO TS19430)、超速离心法(ISO PDTR 18196)。使用不同的技术以及不同的测试条件，得到的颗粒粒度大小的数据是不同的，也都无法得到颗粒沉淀/上浮程度的信息。而且，目前大多数商用颗粒粒度测量技术，都需要对样品进行某种程度的处理(泵循环、稀释、剪切、搅拌等)，无法模拟实际的存储条件，对测量结果带来很大的误差。

静态多重光散射(SMLS)技术是光散射技术的一个扩展，用于分散体系的稳定性测量。该技术可以在不稀释的情况下，定性和定量分散体系的物理不稳定现象，例如上浮、沉淀、絮凝、聚并等，通过检测这些不稳定现象的初期变化缩短稳定性测试的时间[1]、预测产品货架期、推断体系不稳定机理是非常重要的。可以实现样品实际存储条件下直接测量，得到颗粒平均粒径变化和颗粒迁移（沉淀/上浮）速度的数值。测试过程对样品没有稀释、剪切、离心、泵循环等制备过程，因此得到的数值与实际情况最接近。这种技术具有的另一个优点是可以借助外力（如超声波），区分颗粒的絮凝的可逆性。

测量真实状态样品中颗粒迁移（沉淀/上浮）速度和颗粒粒径变化的信息，表征分散体系稳定性状态，对整个工业生产都是至关重要。这个方法目前已经在食品、农药、石化等行业大量应用。该方法已经应用在鉴定体外毒理学测试用纳米悬浮液的品质(ISO DTS 19337)。

本标准旨在描述一个使用静态多重光散射技术，测量液体分散体系稳定性的方法，目前市场上已经存在使用该技术的商用仪器。

分散体系稳定性测量 - 多重光散射法（MLS）

范围

本标准规定了使用静态多重光散射原理（SMLS）测量分散体系物理稳定性的方法。

本标准适用于颗粒粒径50nm(1mm，浓度0.01%(60%V/V的分散体系,其他浓度可参照。

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

2.1 分散体系

分散体系是将一种或一种以上的物质分散到另一种物质中，所形成的混合体系。前一种物质称为颗粒或分散相,后一种物质称为连续相或分散剂。按照颗粒大小,分散体系可分为三种：

溶液 - 颗粒粒径：<1nm

胶体 - 颗粒粒径：1nm(100nm

悬浊液、乳浊液、泡沫 -颗粒粒径：>100nm

本标准所指的分散体系是指颗粒(1nm的胶体，悬浊液、乳浊液和泡沫。

2.2 分散体系物理稳定性

分散体系中颗粒随时间发生的物理变化，包括颗粒由于重力作用产生的沉淀/上浮，或颗粒间的互相吸引产生的絮凝/聚并。

2.3 静态多重光散射(SMLS)：

激光射入含有颗粒的样品中，分散的颗粒使进入样品的光多次偏离入射方向，并最终落到一定几何形状中的现象。样品中的颗粒可以是固体颗粒、液滴、泡沫等物质。

2.3.1 背散射光（backscattered light）

散射角大于90度的散射光，通常所指的后侧向散射光。

2.3.2 背散射光强 BSI（backscattered intensity）

激光进入到含有颗粒的样品中，被分散的颗粒连续多次散射，并最终落到与光源同侧，即在光源135°的位置几何形状中的光强度。其单位可以是任何强度单位或是与入射光强度的百分比。

2.3.3 透射光（transmission light）

入射光与分散介质相互作用时，入射光中未被介质散射的、沿原始方向传播的那部分光。

2.3.4 透射光强 TI （transmission intensity）

激光进入到含有颗粒的样品中，被分散的颗粒连续多次散射，并最终落到与光源相对，即在光源180°的位置几何形状中的光强度。其单位可以是任何强度单位或是与入射光强度的百分比。

2.4平均自由程 λ

发生散射的两个颗粒之间的距离。单位： (m。

2.5 光子传输平均自由程λ*

激光从进入到样品到开始改变最初入射方向的距离。单位：(m。

2.6 不稳定性指数（unstability index）IUS

样品物理稳定性的量度，由扫描光强值的变化强度确定。变化强度为0时最稳定，变化值越大越不稳定。单位：无量纲。

符号

| 符号 | 英文释义 | 中文释义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| MLS | multiple light scattering | 多重光散射 |  |
| SMLS | Static Multiple Light Scattering | 静态多重光散射 |  |
| BSI | backscattered intensity | 背散射光强度 |  |
| TI | transmitted intensity | 透射光强度 |  |
| l | photon mean free path | 光子平均自由程 |  |
| l* | transport mean free path | 光子平均传输自由程 |  |
| g | asymmetry factor | 不对称因子 |  |
| Qs, | scattering efficiency | 散射效率 |  |
| λ | wavelength of the incident light | 入射光波长 |  |
| λ | T或BS | 检测器接收到的光强信号 |  |
| IUS | unstability index | 不稳定性指数 |  |
| T0 | transmission for the continuous phase | 连续相的透光率 |  |
| d | particle diameter | 颗粒粒径 |  |
| φ | particle volume fraction | 颗粒体积分数 |  |
| ri | the internal radius of measurement cell | 样品池内径 |  |
| l* | ( | 光子平均自由程 | 单位：µm |
| BS | ( | 背散射光强值 | 单位：% |
| T | ( | 透射光强值 | 单位：% |
| d | ( | 平均粒径 | 单位：µm |
| ɸ | ( | 体积浓度 | 单位：% |

原理

静态多重光散射技术能够监测分散体系的稳定性，包括分散体系中颗粒粒径变化以及颗粒迁移（沉淀/上浮）速度。这种技术适用于所有的分散体系，固液分散的悬浮液，液液分散的乳化液和气液分散的泡沫体系。

附录B提供了用SMLS测量稳定性的一些理论的背景资料。

在静态多重光散射(2.3)理论中，入射进入样品中的光子被连续多次散射，从而迅速改变了它最初入射的方向。多重光散射光的强度取决于入射光波长、颗粒浓度、颗粒大小、连续和分散相的折射率、吸光系数。

在多重光散射理论中，是用平均自由程和光子平均传输自由程两个长度参数来描述光散射和传输的。

光子平均自由程l和光子平均传输自由程l*都符合下列相关假设方程：

（公式1）

式中，d为粒子直径，φ为粒子体积分数，Qs为散射效率，g是不对称的因素。米氏理论所描述的Qs、g和光学性质取决于粒子的大小和浓度。

根据朗伯-比尔定律公式，透射光强度（TI）与光子平均自由程的函数关系如下：

（公式2）

通过实验验证，背散射强度(BSI)与光子自由程( λ*)1/2成正比。

仪器通过测量得到透射光强度（TI）和背散射强度(BSI)值。依据两者和λ和λ *的关系，如果已知颗粒的折射系数np,连续相的折射率nf和颗粒的体积分数(φ)，就可以计算颗粒的平均粒径或颗粒浓度。

常见的静态多重光散射（SMLS）仪器的结构如图1所示。一个光源，两个检测器(二极管、CCD或CMOS)组成。可以同时测量背散射光和透射光强度。光源选择原则为最大限度的减少颗粒的吸收,最大限度的进入样品:例如,近红外光线。样品需要置于一个密封样品池中, 避免样品的蒸发或环境湿度变化影响。样品需要控温，控温精度在+ / - 0.5°C。

图1 静态多重光散射仪（SMLS）结构图 ，同时具有背散射光和透射光检测器

设备的核心部件是一个由光源,背散射光和透射光检测器组成的检测探头。该检测探头固定在一个可以上下移动的板上，并可以延样品池高度方向移动。检测探头间隔一定距离，采集背散射光和透射光的数据；光的强度是由分散体系中颗粒的浓度和颗粒大小决定。不同位置光强的差异，表征分散体系中颗粒分散的差异；指定测量探头移动的次数,重复扫描, 得到不同时间，不同位置的光强度的数据，绘制一张表征产品不稳定特征的指纹图谱。

设备获得的 (BSI或TI) 光信号，首先被电流-电压转换器处理，然后得到任何单位的值或是与入射光强度相关量的百分比(λ *或λ) 的BSI或TI信号。输入分散相和连续相的光学参数，根据米氏理论计算粒子直径d或体积分数φ。

注：需要对设备检测到的光的强度校准。背散射光强的校准需要由没有吸收，只有反射的参比材料（如聚四氟乙烯)校准，透光是用纯净无颗粒的透光参比材料(如硅油)校准。校准是局部测量，对样品没有任何破坏性处理和加热。

图2为多重光散射法仪器结构图。

图2多重光散射法仪器结构图

说明：

1、样品

2、光源

3、背散射光检测器

4、透射光检测器

5、信号处理与计算系统

6、显示器

5.设备组成（是否需要细化各设备技术要求？）

5.1  单色激光光源

5.2  柱状无色透明玻璃样品池

5.3  光学检测器

5.3.1透射光检测器

5.3.2背散射光检测器

5.4 信号处理与计算系统

5.5 温度控制装置

5.6 样品池：应该是硼硅透明玻璃制成的，在测量前应确保样品池清洁，没有污渍或划痕。

6 环境要求

温度：15°C(45°C，湿度：(75%RH；仪器应置于清洁的环境中，避免阳光直射；测试过程中，避免较大的电子噪声和机械振动。

7 测量

7.1 仪器预热

接通仪器电源预热，预热时间不得少于30min，使仪器激光强度稳定。

7.2 样品装载

待测样品必须在均匀状态下进行测量。如果在测量时已经有沉淀或上浮，应先将样品摇匀。如果样品的溶剂为有机溶剂或挥发性液体媒介，应保持密封。样品无需任何处理，直接放入样品池即可。加样时需注意以下几点：

- 将样品加入样品池时，要尽量避免挂壁。

- 要避免加样时产生气泡。如果样品中含有气泡，需要先排除气泡。

- 保证加样后样品有一个较好的半月面，平整、无气泡，瓶壁周围无污染。

7.3 测试

7.3.1将样品加装到样品池中

样品装载见7.2。

分散均匀的样品装入样品池后，用盖子密封。样品池外壁要清洁。如果污渍，用软的纸或布擦干净。

对于样品粘度很高的样品,尽量取宽大的样品池。样品量取决于样品池的大小，大样品池取样更具代表性，可以得到更好的重复性测量结果。

7.3.2 将样品池放入到仪器中

将装有样品的样品池放入到仪器中。

稳定性测试实验是时间依赖性实验。测试过程中，样品可以存储在仪器中，测量样品中颗粒浓度和粒径随时间的变化。装有样品的样品池也存放在仪器外，每间隔一个测试时间，手动将样品池放入到仪器中测量。必须保证样品池每次放入都是在相同位置。非对称性的样品池盖子可以确保样品池位置一致性。

7.3.3进行测试

7.3.3.1开机15min后，使激光器输出平衡、稳定后开始测量。仪器运行自检功能，确保仪器性能良好。温度是影响分散体系稳定性的是一个重要参数。因此，试验过程需要控制温度。温度控制应稳定在±0.5°C。

7.3.3.2 将加入样品的样品池放入仪器内，恒温5min后开始测量。

7.3.3.3 在指定时间捕获样品透射光和背散射光强度的信号，记录并保存得到样品特征指纹峰。注：当样品与测量温度相差较大时，需将样品提前加热至实验温度后，再装入样品池进行测量。如果温度变化加大造成液面发生位移，则需要重新测量

7.3.3.4 测量时间可以根据样品的稳定性程度设定，要求光强度变化值需要超过1%，至少取3个以上数据。

7.4 实时测量记录，并绘制指纹图谱。

7.5 数据处理

静态多重光散射技术可以应用于测量分散体系中颗粒的平均等效球面直径和浓度。通过信号处理，得到：

a.背散射光强度BS和透射光强度T随时间的变化曲线；

b.粒子平均直径随时间的变化关系曲线、公式；

c.样品某一位置浓度随时间的变化关系曲线、公式；

d.粒子迁移速度随时间的变化关系曲线、公式；

e.分层厚度随时间的变化关系曲线。

注意：计算样品中颗粒平均粒径时，需要提供分散体系中颗粒的折射系数和连续相的折射系数;       需要使用其他方法测量或从样品制备者处获得信息分散相中颗粒的体积浓度。

f、不稳定性指数IUS 计算公式如下：

IUS=Σi(Σh︱λ(h)i-λ(h)i-1︱)/H

当T≤0.2% ，λ=T

当T＞0.2% ，λ=BS

式中，

λ——检测器接收到的光强信号，T或BS

USI—— i时刻的不稳定性指数

λ(h)i——i时刻的样品h高度的光强度

λ(h)i——i-1时刻的样品h高度的光强度

8 系统验证和校准

8.1系统安装需求

安装要求应遵循制造商的规范。这是通用仪器安装和使用的要求。

仪器应置于清洁的环境中，放置在一个稳定的工作台上，以避免光学系统频繁的对焦。应该避免强烈的电子噪声和机械振动，避免阳光直射。如果使用有机液体（例如作为折射率匹配的液体和/或作为悬浮的介质），应考虑当地的健康和安全要求，并配有良好的通风设施，

警告：SMLS仪器装有低或中功率的激光，其辐射会造成永久性眼损伤，请勿直接注视激光光束或其反射光束，当激光光束打开时，勿使用具有高反射性的表面。务必遵守当地激光使用安全守则。

8.2 仪器维护

仪器维护应遵循制造商说明书。光源的强度和稳定性使用透光率校准物硅油(透射检测器器)和背散射光校准物聚四氟乙烯(背散射探测器)。

8.3 仪器校准

使用一个适当的标准物质或标准样品校准。标准物质或标准样品的选择原则是: 可以使用单分散的聚苯乙烯或其他标准物质或标准样品，应该具有相似的光学和物理性质且颗粒粒度已知，最好使用和待测样品相似或相关的物质。

在仪器首次安装完成后，应使用标准物质对仪器进行标定。

建议激光器一年标定一次。标定方法遵照仪器制造商说明书。

9 测试报告

测试报告应包含但不限于如下信息：

- 仪器类型和型号

- 测试信息

- 样品名称

- 测量日期和时间

- 测试条件

- 测试温度

- 实验持续时间

- 扫描次数

- 瓶底位置

- 液面位置

- 结果

- T或BS光强变化值随样品高度曲线，不同时间的光强曲线的叠加图。

- 不稳定性指数 IUS

测试报告应包含但不限于如下信息：

- 仪器类型和型号

- 测试信息

- 实验室名称和地点

- 操作者姓名

- 日期

- 测试条件

- 测试温度

- 测量间隔和持续时间

- 原始数据

- T、BS

A

(资料性附录)

多重光散射理论（MLS）和测量原理

当用一束单色光源照射样品时，样品中存在的颗粒使进入样品的光偏离入射方向出现散射光，当光子与样品中存在的多个颗粒发生了多次的散射，即为多重光散射。当样品颗粒浓度较低时，单色激光会透过样品池形成透射光（T），当颗粒浓度较高时，激光会被颗粒散射而回，形成背散射（BS），如图1（a），散射光会在样品池表面形成光斑，如图1（b）。【1】

图1背散射光斑示意图

由于散射光斑的光强度与样品中的颗粒浓度和颗粒尺寸相关，所以通过持续分析不同时刻样品整体高度的散射光强度就可以获得分散体系的不稳定信息，例如粒径变化、沉淀和上浮等。

1.	背散射理论 (l*)

1.1.	背散射物理模型

当光通过一个含有很高浓度不透明的样品时，会形成一个背散光的光斑。我们可以观察到这个背散射的光斑由两部分组成:

光斑中间明亮部分，它代表短距离运动的光子：即光子在脱离介质前， 与介质中的颗粒发生了极少次的散射。

斑外围昏暗部分，它代表长距离运动的光子：即光子在脱离介质前，与介质中的颗粒发生了很多次的散射。

在扩散波光谱学理论中，l* 被定义为光子平均运动自由程，光子在散射中“忘记了”它的出发点或从另外一个方向出发，它代表光子在分散体系中的穿透距离。就这一点而言，我们知道背散射光斑的半径约为4倍的l*值。MLS主要分析的是中间明亮部分的光强，因此，测量背散射光的通量（强度）可以与l*关联（作为第一次近似，BS与l*的平方根呈反比）。

从米氏理论中知道，光子自由程l*正比于颗粒的浓度而反比于颗粒的平均粒径d。因此，仪器测量所得的背散射光强度是由体系的颗粒粒径及浓度决定的。

式中，g和Qs是米氏散射给出的参数。【5】

2.透射光理论 (l)

2.1.	透射光理论的物理模型

在扩散光谱学中，l光子平均自由程,代表光子进行扩散现象之前平均行驶距离。仪器通过发送一个光束通过样品池，检测穿过样品池另一侧没有扩散的光子。因此, 穿过测量池的光子越多,l值越高。

在下图中， 我们可以观察到光束从样品池穿过光强逐渐变弱。

朗伯-比尔定律公式,给出了仪器测量的透光强T与光子平均自由程l的关系式：

这里

因此透射光强度是由粒子平均粒径d和他们的体积分数ɸ共同决定的。【5】

附录B

(资料性附录)

不稳定性处理示例

以一个牛奶样品为例，设置测试时间为1天，测试周期为1h。样品摇匀后，开始第一次测试，绘制i=0时刻的光强度随样品高度的曲线，并将此条曲线先作为参比（基线）。样品静置1h时，再次测试，绘制i=1h时刻的光强度随样品高度的曲线，由于样品中颗粒向上迁移，底部和顶部出现信号峰，局部光强的变化意味着样品颗粒浓度的变化。样品静置2h时，再次测试绘制i=2h时刻的光强度随样品高度的曲线，由于样品中颗粒向上迁移的更多，底部和顶部光强进一步变化。

将曲线数据代入USI计算公式，USI=Σi(Σh︱BS(h)i-BS(h)i-1︱)/H，可以获取USI-1h=0.14，USI-2h=0.24。并绘制USI随时间变化曲线：

随着时间继续增加，当样品测试1d时，可以获取25条光强度随样品高度曲线：

可以看到，该牛奶样品在1d之内，顶部区域的背散射光强度增加，意味着脂肪粒子的上浮。反之，下部区域光强的降低是由于脂肪粒子的浓度降低引起的。

依据不同时间的散射光强度-样品高度曲线，可以不同时间的USI值，并绘制USI随时间变化曲线，以方便对比样品稳定性：

附录C测试报告示例

分散体系稳定性测量报告

厂家和仪器型号：

法国Formulaction公司 Turbiscan或同类设备

样品信息：

| 样品名称 | 测量日期和时间 | 实验温度 | 测试持续时间 | 扫描次数 | 瓶底位置 | 液面位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milk 1 | 2016/5/2 上午11:40:50 | 25℃ | 1d40min1s | 50 | 4.94 | 49.92 |
| Milk 2 | 2016/5/2 上午11:40:59 | 25℃ | 1d1s | 25 | 5.00 | 47.69 |

结果：

# 参考文献

[1] Mengual, O., Meunier, G. & Cayre, I. et al . Characterisation of instability of concentrated dispersions by a new optical analyser: the TURBISCAN MA 1000[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects , 1999,(152 ): 111–123.

[2] Liu, J., Huang, X.F., Lu, L.J. et al. Turbiscan Lab® Expert analysis of the biological demulsification of a water-in-oil emulsion by two biodemulsifiers[J]. Journal of Hazardous Materials, 2011(190): 214–221.

[3] Wiśniewska, M., Terpiłowski, K., Chibowski, S. et al. Effect of polyacrylic acid (PAA) adsorption on stability of mixed alumina‐silica oxide suspension[J]. Powder Technology, 2013(233): 190–200.

[4] Cerimedo, M.S., Iriart, C.H. et al. Stability of emulsions formulated with high concentrations of sodium caseinate and trehalose[J]. Food Research International, 2010(43): 1482–1493.

[5] Bordes, C., Snabre, P., Frances, C. et al. Optical investigation of shear- and time-dependent microstructural changes to stabilized and depletion-flocculated concentrated latex sphere suspensions[J]. Powder Technology , 2003(130 ): 331–337.

# Text boxes

发布

xxxx-xx-xx实施

xxxx-xx-xx发布

颗粒 分散体系稳定性测定 静态多重光散射法（SMLS）

Particulate-Dispersion stability analysis-Static Multiple Light Scattering

（征求意见稿）

GB/T  xxxx-201x

中华人民共和国国家标准

ICS 19.120

A 28

GB/T xxxxx─xxxx